

|  |
| --- |
| **20.02.2025 № 05-07/286** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **26.02.2025** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 21.11.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 14.11.2025. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | **Обоснование характеристик** | **Единица измерения** | **Количество**  **(объем работы, услуги)** | **Страна происхождения Товара** | **Ставка НДС %** | **Цена за ед. без НДС** | **Сумма без НДС** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1 | Комплект для введения лекарственных средств для инфузионного насоса с электропитанием, одноразового использования | 32.50.13.190-00008506\* | Назначение | Для инфузионной терапии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 450 |  |  |  |  |
| Пункционный наконечник | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для прокола бутылки/флакона; |
| Вентиляционный канал с антибактериальным фильтром | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Фильтр снижает риск попадания микроорганизмов через открытый вентиляционный канал в инфузионную систему и тем самым снижает риск бактериального загрязнения инфузионного раствора |
| Выделенный капельник | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответсвует функциональной потребности медицинского изделия |
| Одному мл раствора соответствует 20 капель | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установленная характеристика позволяет производить подсчет объема вводимого раствора |
| прозрачная верхняя часть капельной камеры | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет осуществлять визуальный контроль за ходом инфузии и формированием капель раствора в верхней части капельной камеры |
| эластичная нижняя часть капельной камеры | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Эластичная часть позволяет заполнить капельную камеру механическими движениями медицинского работника на первичном этапе подготовки к инфузии |
| Встроенный фильтр тонкой очистки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данный фильтр позволяет задерживать посторонние твердые частицы, которые могут присутствовать в инфузионных растворах и при инфузии попадать в кровоток пациента |
| Размер пор фильтра | ≤15 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указанный размер пор фильтра позволяет осуществлять введение всех инфузионных растворов, не допуская попадания в доступ пациента мельчайших частиц пластика, резины или стекла. |
| цвет инфузионной трубки: прозрачный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет предупредить попадание пузырьков воздуха в линию и кровоток пациента |
| Материал инфузионной трубки ПВХ | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материалы изготовления важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами, а также предотвращения аллергической реакции у пациента |
| Длина трубки | ≥ 85 и ≤100 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии |
| Установленный роликовый зажим оранжевого цвета | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Оранжевая цветовая кодировка зажима позволяет быстро отличить инфузионную магистраль для автоматизированной инфузии под давлением от стандартной гравитационной. |
| Установленные на зажиме разъемы для утилизации наконечника и фиксации трубки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Разъем для утилизации пункционного наконечника позволяет после завершения инфузии надежно закрепить острый пункционный наконечник на роликовом зажиме, что снижает риск случайной травматизации персонала наконечником во время утилизации инфузионной системы |
| Силиконовый сегмент с двумя фиксаторами для перистальтического сегмента насоса | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие силиконового сегмента – отличительная функциональная особенность систем для автоматизированной инфузии, позволяющая избежать перегибов и слипания магистрали под воздействием перистальтического сегмента насоса |
| Длина силиконового сегмента | ≥10 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Данная характеристика обусловлена техническими особенностями перистальтического сегмента насоса |
| Длина трубки от выхода из насоса до пациента | ≥145 и ≤155 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии |
| Защитный колпачок с воздуховодом и гидрофобной мембраной для стерильного заполнения системы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет осуществлять герметичное заполнение системы инфузионным раствором |
| Интегрированный винтовой коннектор Люэр Лок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Коннектор Люэр Лок уменьшает риск инфицирования пациента во время манипуляций |
| Резистентность к давлению в системе | ≥ 2( 1500) | бар,  (мм рт.ст.) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Резистентность к давлению не ниже 2 бар является обязательным условием при эксплуатации с автоматизированными насосами, так как расходные материалы должны выдерживать нагнетаемое давление |
| Используемые материалы | Поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен ВД, поликарбонат |  |  | Указание отсутствия определенных материалов требуется для принятия решения о совместимости изделия с лекарственными препаратами |  |
| 2 | Комплект для введения лекарственных средств для инфузионного насоса с электропитанием, одноразового использования | 32.50.13.190-00008506\* | Назначение | Для инфузионной терапии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 2500 |  |  |  |  |
| Совмещенный (двухканальный) наконечник с 2-мя боковыми отверстиями, интегрирован с капельно-фильтрующим узлом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Двухканальный наконечник для присоединения линии к флакону |
| Капельно-фильтрующий узел оснащен воздушным клапаном с фильтром, также снабжен фильтром для удаления микрочастиц размером 0,015 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Капельно-фильтрующий узел камера для определения скорости инфузии, фильтр в капельной камере для очистки раствора |
| Конструкция каплеобразующего элемента должна обеспечивать образование 20 капель = 1 мл | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Длина трубки | ≥ 250 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Оптимальная длина для мобильности пациента |  |
| Силиконовый сегмент с двумя фиксаторами для перистальтического сегмента насоса | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Силиконовый сегмент для установки в Инфузомат, имеющийся у заказчика |  |
| Роликовый зажим | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Роликовый зажим для регуляции скорости потока и остановки инфузии |  |
| В инфузионную линию после силиконового сегмента встроен инфузионный фильтр с размером пор 0,0002 миллиметр | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Фильтр на инфузионной линии для введения цитостатиков и МАТ |  |
| На дистальном конце системы коннектор Люэр-лок и защитный колпачок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Коннектор Луер лок для присоединения к доступу пациента с защитным колпачком |  |
| Материалы устройства не содержат ПВХ | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Совместимость со всеми лекарственными препаратами, |  |
| Резистентность к давлению в системе | ≥ 2( 1500) | бар,  (мм рт.ст.) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Резистентность к давлению для обеспечения инфузии через Инфузомат |  |
| 3 | Комплект для введения лекарственных средств для инфузионного насоса с электропитанием, одноразового использования | 32.50.13.190-00008506\* | Назначение | Для инфузионной терапии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 9100 |  |  |  |  |
| Пункционный наконечник | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для прокола бутылки/флакона |
| Вентиляционный канал с антибактериальным фильтром, | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Фильтр снижает риск попадания микроорганизмов через открытый вентиляционный канал в инфузионную систему и тем самым снижает риск бактериального загрязнения инфузионного раствора. |
| Выделенный капельник | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует функциональной потребности медицинского изделия |
| Одному мл раствора соответствует 20 капель | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установленная характеристика позволяет производить подсчет объема вводимого раствора |
| Прозрачная верхняя часть капельной камеры | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет осуществлять визуальный контроль за ходом инфузии и формированием капель раствора в верхней части капельной камеры |
| Эластичная нижняя часть | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Эластичная часть позволяет заполнить капельную камеру механическими движениями медицинского работника на первичном этапе подготовки к инфузии |
| Встроенный фильтр тонкой очистки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данный фильтр позволяет задерживать посторонние твердые частицы, которые могут присутствовать в инфузионных растворах и при инфузии попадать в кровоток пациента |
| Размер пор фильтра | ≤15 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указанный размер пор фильтра позволяет осуществлять введение всех инфузионных растворов, не допуская попадания в доступ пациента мельчайших частиц пластика, резины или стекла. |
| цвет инфузионной трубки: прозрачный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет предупредить попадание пузырьков воздуха в линию и кровоток пациента |
| Материал инфузионной трубки: ПВХ | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материалы изготовления важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами, а также предотвращения аллергической реакции у пациента |
| Длина трубки | ≥ 85 и ≤100 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии |
| Установленный роликовый зажим оранжевого цвета | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Оранжевая цветовая кодировка зажима позволяет быстро отличить инфузионную магистраль для автоматизированной инфузии под давлением от стандартной гравитационной. |
| Установленные на зажиме разъемы для утилизации наконечника и фиксации трубки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Разъем для утилизации пункционного наконечника позволяет после завершения инфузии надежно закрепить острый пункционный наконечник на роликовом зажиме, что снижает риск случайной травматизации персонала наконечником во время утилизации инфузионной системы |
| Силиконовый сегмент с двумя фиксаторами для перистальтического сегмента насоса | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие силиконового сегмента – отличительная функциональная особенность систем для автоматизированной инфузии, позволяющая избежать перегибов и слипания магистрали под воздействием перистальтического сегмента насоса |
| Длина силиконового сегмента | ≥10 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Данная характеристика обусловлена техническими особенностями перистальтического сегмента насоса |
| Общая длина трубки | ≥145 и ≤155 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии |
| Интегрированный винтовой коннектор Люэр Лок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Коннектор Люэр Лок уменьшает риск инфицирования пациента во время манипуляций |
| Резистентность к давлению в системе | ≥2( 1500) | Бар  ( мм рт.ст.) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обязательное условие при эксплуатации с автоматизированными насосами , так как расходные материалы должны выдерживать нагнетаемое давление. |
| Используемые материалы | Поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен ВД, поликарбонат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указание отсутствия определенных материалов требуется для принятия решения о совместимости изделия с лекарственными препаратами |
| 4 | Комплект для введения лекарственных средств для инфузионного насоса с электропитанием, одноразового использования | 32.50.13.190-00008506\* | Назначение | Для инфузионной терапии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 3800 |  |  |  |  |
| Пункционный наконечник | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для прокола бутылки/флакона |
| Вентиляционный канал с антибактериальным фильтром | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Фильтр снижает риск попадания микроорганизмов через открытый вентиляционный канал в инфузионную систему и тем самым снижает риск бактериального загрязнения инфузионного раствора |
| Выделенный капельник | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответсвует функциональной потребности медицинского изделия |
| Одному мл раствора соответствует 20 капель | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установленная характеристика позволяет производить подсчет объема вводимого раствора |
| Прозрачная верхняя часть капельной камеры | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для четкой визуализации капель при настройке скорости |
| Эластичная нижняя часть | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Эластичная часть позволяет заполнить капельную камеру механическими движениями медицинского работника на первичном этапе подготовки к инфузии |
| Встроенный в капельную камеру гидрофильный непроницаемый для воздуха фильтр тонкой очистки | ≤15 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Данный фильтр позволяет задерживать посторонние твердые частицы, которые могут присутствовать в инфузионных растворах и при инфузии попадать в кровоток пациента |
| Цвет прозрачной инфузионной трубки: оранжевый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Оранжевый цвет обеспечивает защиту светочувствительных препаратов от УФ-излучения |
| Материал инфузионной трубки: полиуретан | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материалы изготовления важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами, а также предотвращения аллергической реакции у пациента |
| Длина трубки | ≥ 85 и ≤100 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии. |
| Установленный роликовый зажим оранжевого цвета | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Оранжевая цветовая кодировка зажима позволяет быстро отличить инфузионную магистраль для автоматизированной инфузии под давлением от стандартной гравитационной. |
| Установленные на зажиме разъемы для утилизации наконечника и фиксации трубки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Разъем для утилизации пункционного наконечника позволяет после завершения инфузии надежно закрепить острый пункционный наконечник на роликовом зажиме, что снижает риск случайной травматизации персонала наконечником во время утилизации инфузионной системы |
| Силиконовый сегмент с двумя фиксаторами для перистальтического сегмента насоса | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие силиконового сегмента – отличительная функциональная особенность систем для автоматизированной инфузии, позволяющая избежать перегибов и слипания магистрали под воздействием перистальтического сегмента насоса |
| Длина силиконового сегмента | ≥10 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Данная характеристика обусловлена техническими особенностями перистальтического сегмента насоса |
| Цвет прозрачной инфузионной трубки: оранжевый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Оранжевый цвет обеспечивает защиту светочувствительных препаратов от УФ-излучения |
| Длина трубки | ≥145 и ≤155 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении трансфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии. |
| Интегрированный винтовой коннектор Люэр Лок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Коннектор Люэр Лок уменьшает риск инфицирования пациента во время манипуляций |
| Резистентность к давлению в системе | ≥2 (1500) | Бар  (мм рт.ст.) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обязательное условие при эксплуатации с автоматизированными насосами , так как расходные материалы должны выдерживать нагнетаемое давление. |
| 5 | Комплект для введения лекарственных средств для инфузионного насоса с электропитанием, одноразового использования | 32.50.13.190-00008506\* | Назначение | Для трансфузионной терапии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 400 |  |  |  |  |
| Пункционный наконечник | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для прокола бутылки/флакона |
| Вентиляционный канал с антибактериальным фильтром | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Фильтр снижает риск попадания микроорганизмов через открытый вентиляционный канал в инфузионную систему и тем самым снижает риск бактериального загрязнения инфузионного раствора |
| Выделенный капельник | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответсвует функциональной потребности медицинского изделия |
| Одному мл раствора соответствует 20 капель | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установленная характеристика позволяет производить подсчет объема вводимого раствора |
| Прозрачная верхняя часть капельной камеры | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет осуществлять визуальный контроль за ходом инфузии и формированием капель раствора в верхней части капельной камеры |
| Эластичная нижняя часть | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Эластичная часть позволяет заполнить капельную камеру механическими движениями медицинского работника на первичном этапе подготовки к инфузии |
| Встроенный фильтр | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данный фильтр позволяет задерживать посторонние твердые частицы, которые могут присутствовать в замещаемых компонентах крови |
|  |  | Размер пор фильтра | ≤200 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указанный размер пор фильтра позволяет осуществлять фильтрацию от крупных частиц, не препятствуя проходу клеток крови. |  |  |
|  |  | Цвет инфузионной трубки: прозрачный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет предупредить попадание пузырьков воздуха в линию и кровоток пациента |  |  |
|  |  | Материал инфузионной трубки: ПВХ | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материалы изготовления важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами, а также предотвращения аллергической реакции у пациента |  |  |
|  |  | Длина трубки | ≥ 85 и ≤100 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии |  |  |
|  |  | Установленный роликовый зажим оранжевого цвета | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Оранжевая цветовая кодировка зажима позволяет быстро отличить инфузионную магистраль для автоматизированной инфузии под давлением от стандартной гравитационной. |  |  |
|  |  | Установленные на зажиме разъемы для утилизации наконечника и фиксации трубки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Разъем для утилизации пункционного наконечника позволяет после завершения инфузии надежно закрепить острый пункционный наконечник на роликовом зажиме, что снижает риск случайной травматизации персонала наконечником во время утилизации инфузионной системы |  |  |
|  |  | Силиконовый сегмент с двумя фиксаторами для перистальтического сегмента насоса | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие силиконового сегмента – отличительная функциональная особенность систем для автоматизированной инфузии, позволяющая избежать перегибов и слипания магистрали под воздействием перистальтического сегмента насоса |  |  |
|  |  | Длина силиконового сегмента | ≥10 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Данная характеристика обусловлена техническими особенностями перистальтического сегмента насоса |  |  |
|  |  | Общая длина трубки | ≥145 и ≤155 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии |  |  |
|  |  | Интегрированный винтовой коннектор Люэр Лок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Коннектор Люэр Лок уменьшает риск инфицирования пациента во время манипуляций |  |  |
|  |  | Резистентность к давлению в системе | ≥ 2 (1500) | Бар  (мм рт.ст.) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обязательное условие при эксплуатации с автоматизированными насосами , так как расходные материалы должны выдерживать нагнетаемое давление. |  |  |

**\*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.**