

|  |
| --- |
| **21.03.2025 № 05-07/528** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **28.03.2025**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента заключения Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 30.09.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.06.2025. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование по КТРУ** | **Код КТРУ** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Ед. изм.** | **Инструкция по заполнению характеристик** | **Обоснование дополнительных характеристик** | Ед.изм | Кол-во | Страна происхождения Товара  | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| 1 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся  | 32.50.50.190-00000312\* |  |   |   |   |   | шт | 24 |   |   |   |   |
| Длина шва | не менее 40,5 не более 49,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб до прошивания | не менее 2,3 не более 2,7 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб после прошивания | не менее 0,9 не более 1,1 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Форма скоб после прошивания В-образная | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения надежной фиксации скобы со сниженным риском некроза ткани |
| Кассета для сосудистой ткани, цвет исполнения белый | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Унифицированный цвет кассеты для удобства идентификации специалистом |
| Скобы в кассете расположены в шахматном порядке | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество рядов скоб | 6 | ряд | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество скоб в кассете | 70 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Материал скоб- МРТ- совместимый титан | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Не подвергается структурным изменениям в биологических средах, обладает биохимической инертностью по отношению к окружающим тканям |
| Стерильно. Для однократного применения. | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 2 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся  | 32.50.50.190-00000312\* |  |   |   |   |   | шт | 36 |   |   |   |   |
| Длина шва | не менее 40,5 не более 49,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб до прошивания | не менее 3,7 не более 4,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб после прошивания | не менее 1,8 не более 2,2 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Форма скоб после прошивания В-образная | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения надежной фиксации скобы со сниженным риском некроза ткани |
| Кассета для утолщенной ткани, цвет исполнения зеленый | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Унифицированный цвет кассеты для удобства идентификации специалистом |
| Скобы в кассете расположены в шахматном порядке | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество рядов скоб | 6 | ряд | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество скоб в кассете | 70 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Материал скоб- МРТ- совместимый титан | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Не подвергается структурным изменениям в биологических средах, обладает биохимической инертностью по отношению к окружающим тканям |
| Стерильно. Для однократного применения. | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 3 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся  | 32.50.50.190-00000312\* |  |   |   |   |   | шт | 36 |   |   |   |   |
| Длина шва | не менее 40,5 не более 49,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб до прошивания | не менее 3,2 не более 3,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб после прошивания | не менее 1,4 не более 1,6 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Форма скоб после прошивания В-образная |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения надежной фиксации скобы со сниженным риском некроза ткани |
| Кассета для стандартной ткани, цвет исполнения синий |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Унифицированный цвет кассеты для удобства идентификации специалистом |
| Скобы в кассете расположены в шахматном порядке |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество рядов скоб | 6 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество скоб в кассете | 70 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Материал скоб- МРТ- совместимый титан |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Не подвергается структурным изменениям в биологических средах, обладает биохимической инертностью по отношению к окружающим тканям |
| Стерильно. Для однократного применения. |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 4 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся  | 32.50.50.190-00000312\* |  |   |   |   |   | шт | 216 |   |   |   |   |
| Длина шва | не менее 54 не более 66 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб до прошивания | не менее 3,2 не более 3,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб после прошивания | не менее 1,4 не более 1,6 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Форма скоб после прошивания В-образная |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения надежной фиксации скобы со сниженным риском некроза ткани |
| Кассета для стандартной ткани, цвет исполнения синий |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Унифицированный цвет кассеты для удобства идентификации специалистом |
| Скобы в кассете расположены в шахматном порядке |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество рядов скоб | 6 | ряд | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество скоб в кассете | 88 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Материал скоб- МРТ- совместимый титан |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Не подвергается структурным изменениям в биологических средах, обладает биохимической инертностью по отношению к окружающим тканям |
| Стерильно. Для однократного применения. |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 5 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся  | 32.50.50.190-00000312\* |  |   |   |   |   | шт | 120 |   |   |   |   |
| Длина шва | не менее 54 не более 66 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб до прошивания | не менее 3,7 не более 4,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб после прошивания | не менее 1,8 не более 2,2 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Форма скоб после прошивания В-образная |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения надежной фиксации скобы со сниженным риском некроза ткани |
| Кассета для утолщенной ткани, цвет исполнения зеленый |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Унифицированный цвет кассеты для удобства идентификации специалистом |
| Скобы в кассете расположены в шахматном порядке |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество рядов скоб | 6 | ряд | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество скоб в кассете | 88 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Материал скоб- МРТ- совместимый титан |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Не подвергается структурным изменениям в биологических средах, обладает биохимической инертностью по отношению к окружающим тканям |
| Стерильно. Для однократного применения. |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 6 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся  | 32.50.50.190-00000312\* |  |   |   |   |   | шт | 60 |   |   |   |   |
| Длина шва | не менее 54 не более 66 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб до прошивания | не менее 2,3 не более 2,7 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб после прошивания | не менее 0,9 не более 1,1 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Форма скоб после прошивания В-образная |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения надежной фиксации скобы со сниженным риском некроза ткани |
| Кассета для сосудистой ткани, цвет исполнения белый |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Унифицированный цвет кассеты для удобства идентификации специалистом |
| Скобы в кассете расположены в шахматном порядке |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество рядов скоб | 6 | ряд | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество скоб в кассете | 88 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Материал скоб- МРТ- совместимый титан |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Не подвергается структурным изменениям в биологических средах, обладает биохимической инертностью по отношению к окружающим тканям |
| Стерильно. Для однократного применения. |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 7 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся  | 32.50.50.190-00000312\* |  |   |   |   |   | шт | 48 |   |   |   |   |
| Длина шва | не менее 40,5 не более 49,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб до прошивания | не менее 3,5 не более 5,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб после прошивания | не менее 1,6 не более 2,4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Форма скоб после прошивания В-образная |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения надежной фиксации скобы со сниженным риском некроза ткани |
| Кассета для сверхутолщенной ткани, цвет исполнения черная |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Унифицированный цвет кассеты для удобства идентификации специалистом |
| Скобы в кассете расположены в шахматном порядке |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество рядов скоб | 6 | ряд | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество скоб в кассете | 70 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Материал скоб- МРТ- совместимый титан |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Не подвергается структурным изменениям в биологических средах, обладает биохимической инертностью по отношению к окружающим тканям |
| Стерильно. Для однократного применения. |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 8 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся  | 32.50.50.190-00000312\* |  |   |   |   |   | шт | 48 |   |   |   |   |
| Длина шва | не менее 54 не более 66 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб до прошивания | не менее 1,6 не более 3,4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб после прошивания | не менее 0,6 не более 1,4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Форма скоб после прошивания В-образная |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения надежной фиксации скобы со сниженным риском некроза ткани |
| Кассета для сосудистой/нормальной ткани, цвет исполнения коричневый |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Унифицированный цвет кассеты для удобства идентификации специалистом |
| Скобы в кассете расположены в шахматном порядке |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество рядов скоб | 6 | ряд | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество скоб в кассете | 88 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Материал скоб- МРТ- совместимый титан |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Не подвергается структурным изменениям в биологических средах, обладает биохимической инертностью по отношению к окружающим тканям |
| Стерильно. Для однократного применения. |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 9 | Скоба хирургическая, нерассасывающаяся  | 32.50.50.190-00000312\* |  |   |   |   |   | шт | 48 |   |   |   |   |
| Длина шва | не менее 54 не более 66 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб до прошивания | не менее 2,6 не более 4,4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Высота скоб после прошивания | не менее 1,0 не более 2,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |
| Форма скоб после прошивания В-образная |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения надежной фиксации скобы со сниженным риском некроза ткани |
| Кассета для нормальной/утолщенной ткани, цвет исполнения фиолетовый |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Унифицированный цвет кассеты для удобства идентификации специалистом |
| Скобы в кассете расположены в шахматном порядке |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество рядов скоб | 6 | ряд | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Количество скоб в кассете | 88 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи |
| Материал скоб- МРТ- совместимый титан |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Не подвергается структурным изменениям в биологических средах, обладает биохимической инертностью по отношению к окружающим тканям |
| Стерильно. Для однократного применения. |   |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |

**\**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ*** ([письмо](https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135394) Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)