22.04.2025 № 21.1-03/790

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 28.04.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка эндопротезов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2025 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2025. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

|  | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005011* | Назначение: Стерильный имплантируемый искусственный заменитель поврежденной в результате травмы или заболевания головки бедренной кости с металлической внешней поверхностью (например, из титанового сплава). Он присоединяется к оси ножки/стержня или адаптера головки/ножки эндопротеза бедренной кости и сочленяется с эндопротезом вертлужной впадины в качестве составной части тотального эндопротеза тазобедренного сустава или с биполярным компонентом частичного эндопротеза тазобедренного сустава. Изделие может иметь различную форму, от частично до полностью сферической (шаровидной). | соответствие. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | ≥ 22 и ≤ 28 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конус шейки | 11/13 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МРТ совместимость | Есть | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Кобальт-хромовый сплав | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доступны изделия разных размеров (по заявке Заказчика): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | ≥ -10 и ≤ -5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > + 5 и ≤ + 10 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > + 10 и ≤ + 15 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836** | Назначение: Стерильный имплантируемый основной компонент тотального эндопротеза тазобедренного сустава (ацетабулярный компонент) для замены или восстановления вертлужной впадины. Компонент представляет собой цельную конструкцию, полностью сделанную из металла [например, нержавеющей стали, титана (Ti)]; могут прилагаться вспомогательные изделия для имплантации/фиксации (например, винты, хирургические направители, пробный протез, анатомические модели) | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр | от 44 до 60 с шагом 2 мм | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | ≥ 22 и ≤ 32 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Нержавеющая сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма | Полусфера, с двойной мобильностью | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружная поверхность | Структурированная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация | Цементная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение: Стерильный имплантируемый компонент двухкомпонентного протеза ветлужной впадины, который помещается в протез оболочки ветлужной впадины для обеспечения сочлененной поверхности с протезом головки бедренной кости при тотальной артропластике тазобедренного сустава. Он изготовлен из полиэтилена (включая хиламер, сшитый полиэтилен) и не содержит стабилизирующий компонент, ограничивающий объем движений бедра | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
| 3 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый | 32.50.23.000-00003804** | Материал вкладыша | Полиэтилен с крестовидной молекулярной решеткой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Имеет форму сферы, расширяющейся у основания | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр вкладыша | ≥ 22 и ≤ 32 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр | Соответствует размеру чашки с двойной мобильностью | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима

** В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.