

|  |
| --- |
| **18.11.2024 № 05-07/1827** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **22.11.2024**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента заключения Контракта, но не ранее 01.01.2025 |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 31.03.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 21.03.2025. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационное удостоверение |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | преференции инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Количество****(объем работы, услуги)** | **Единица измерения** | **Страна происхождения товара** | **Ставка НДС%** | **Цена за ед. без НДС** | **Сумма без НДС** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | 32.50.50.190-00001156\*\* | Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|   |   |   | Размер 1 (цветовая маркировка - белый) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | Длина  | ≥69 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Материал: полипропилен, эластомер.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Стерильно.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
| 2 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | 32.50.50.190-00001156\*\* | Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|   |   |   | Размер 2 (цветовая маркировка - зеленый) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Длина  | ≥79 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Материал: полипропилен, эластомер.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Стерильно.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
| 3 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | 32.50.50.190-00001156\*\* | Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 100 | штука |  |  |  |  |
|   |   |   | Размер 4 (цветовая маркировка - красный) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Длина  | ≥100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Материал: полипропилен, эластомер | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Стерильно.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
| 4 | Набор компонентов для системы гемодиализа/гемофильтрации | 32.50.50.190-00000663\*\* | Диализатор с эффектом предотвращения кровотечения у пациентов при проведении процедур на аппаратах гемодиализа.  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | штука |  |  |  |  |
|   |   |   | Площадь поверхности мембраны (Для обеспечения параметров очищения крови с учетом антропометрических параметров пациента) | ≥ 2,3 и ≤ 2,5 | м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Коэффициент ультрафильтрации, мл/ч/мм рт. ст. (Для проведения процедуры низкопоточного диализа) | > 40 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Материал мембран (Для снижения активации элементов иммунной системы вызывающих интрадиализное воспаление) | Синтетика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Объем заполнения (Для уменьшения объема экстракорпорального контура.) | > 100 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Клиренсов Qb 200мл/мин., Qd500мл/мин., Qf 0 мл/мин (Для расчета очищения крови от метаболитов за единицу времени) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Мочевина, мл/мин (Для оценки адекватности проведения гемодиализа) | ≥ 199 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Креатинин, мл/мин (Для оценки адекватности проведения гемодиализа) | ≥ 197 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Фосфаты, мл/мин (Для предупреждения гиперфосфатемии для профилактики вторичного остеопороза) | ≥ 197 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Витамин В12, мл/мин (Для оценки элиминации средних молекул) | ≤ 174 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
| 5 | Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода | 32.50.50.190 | Катетер силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода у взрослых, тип Блэкмора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | штука |  |  |  |  |
|   |   |   | Применяется для остановки кровотечения из расширенных вен пищевода и кардиального отдела желудка, а также для предотвращения забрасывания желудочного содержимого в пищевод и ротовую полость из носа, может применяться для отсасывания содержимого желудка | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Выполнен в виде гладкой трехканальной трубки, имеющей с одного конца цилиндрический наконечник (минимизирует травму слизистой) и два фиксировано раздувающихся баллона, а с другого конца – узел разведения каналов (конструкция для обеспечения клинических задач). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Размер по шкале Шарьера | 18 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Длина | ≥ 1000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
| 6 | Зонд назогастральный декомпрессионный | 32.50.50.190 | Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта | Одноканальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 40 | штука |  |  |  |  |
|   |   |   | Количество каналов | Одноканальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Общая длина | ≥3000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Размер по шкале Шарьера № 27 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Имеет наконечник в виде оливы на ножке, с отверстиями, расположенными по спирали, в количестве | ≥ 25 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Первое отверстие - на расстоянии 60 мм от наконечника, следующие - через 60 мм. На расстоянии 10 мм от последнего отверстия расположена 1 цветная метка. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
| 7 | Маска для проведения кислородной терапии | 32.50.50.190-00000241\*\* | Маска кислородная взрослая, для дозированной оксигенотерапии, мягкие края, без латекса, гипоаллергенный атравматичный держатель.  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 250 | штука |  |  |  |  |
|   |   |   | Снабжена гибким носовым зажимом (зажим необходим для герметичного прилегания маски к наиболее сложной по форме части лица-нос) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | С кислородным шлангом длиной | ≥ 2 | Метр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Индивидуальная упаковка. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
| 8 | Распылитель к набору для носоглоточного введения лекарственного средства | 32.50.50.190-00001324\*\* | Устройство для аэрозольной терапии - небулайзер (распылитель).  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 100 | штука |  |  |  |  |
|   |   |   | Представляет собой прозрачную (для визуального контроля количества препарата и эффективности образования его аэрозольной формы) емкость с накручивающейся крышкой.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Объем емкости | ≥ 5 | Кубический сантиметр; ^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Не содержит в составе латекса и фталатов.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Коннектор малого диаметра для присоединения кислородной трубки со стандартным коннектором.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Крышка с профилированной (для удобства навинчивания) поверхностью.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | В верхней части расположен стандартный 22мм коннектор для присоединения аэрозольной маски и иных устройств для проведения аэрозольной терапии (Т-образный соединитель, загубник) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | В емкости небулайзера располагается система образования аэрозоля, состоящая из жесткой трубки, заканчивающейся слепым концом с тончайшим отверстием. Проходя чере это отверстие подаваемая смесь с большой скоростью "взмучивает" раствор лекарственного вещества и превращает его в аэрозоль.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Возможные положения - вертикальное, под углом 45° и горизонтальное.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Кислородная трубка из ПВХ, с несминаемым просветом и универсальным коннектором для подсоединения к источнику кислорода.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Длина кислородной трубки | ≥2,1 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Загубник белый из полиэтилена высокой плотности | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Загубник длиной | ≥ 7 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Пациентский конец овальной формы с бортиком (для закусывания и предотвращения выскальзывания загубника изо рта) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Т-образный переходник из полипропилена со стандартными боковыми 22 мм коннекторами.  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Нижний коннектор - 15мм. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
| 9 | Насос инфузионный эластомерный | 32.50.50.190-00002770\* | Болюс | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 480 | штука |  |  |  |  |
|   |   |   | Возможность регулировки скорости инфузии | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Защита от УФ-лучей | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Объем заполнения | > 150 и ≤ 250 | Кубический сантиметр; ^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Путь введения лекарственного препарата | Внутривенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Система блокировки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Скорость инфузии базальная, мл/час | ≥ 5 и ≤ 5.5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | При заполнении до номинального объема расчетное время инфузии составляет (в соответствии с режимами введения препаратов) | ≥ 50 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | На корпус помпы нанесена градуированная шкала объема (визуальный контроль введения лекарственного средства.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Резервуар из биологически инертного эластомерного материала (не содержит латекс и фталаты) (для совместимости со всеми препаратами). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменятьсяучастником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Порт для заполнения препарата имеет запорный клапан (предотвращает обратный поток жидкости) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Наличие в порту заполнения двух фильтров грубой очистки (предотвращают попадание сторонних взвесей) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Наличие на дистальном конце удлинительной линии колпачка со встроенным воздушным фильтром (для предотвращения контаминации, а так же для оптимизации работы медицинского персонала) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Инфузионная линия защищена от перегибов (обеспечивает непрерывное введение лекарственного средства пациент) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Удлинительная линия снабжена инфузионным фильтром с размером ячеек 1,2 микрона (что полностью устраняет пузырьки воздуха и удаляет мельчайшие частицы с помощью микропористой мембраны) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Наличие на инфузионной линии скользящего зажима (обеспечивает экстренную остановку инфузии пациентом) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Наличие микрокапилляра (для уравнивания давления и обеспечения точности инфузии) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Остаточный объем в линии (позволяет рассчитать точный объем инфузии). | ≤ 2 | Кубический сантиметр; ^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Стерильно | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
| 10 | Насос инфузионный эластомерный | 32.50.50.190-00002770\* | Болюс | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | штука |  |  |  |  |
|   |   |   | Возможность регулировки скорости инфузии | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Защита от УФ-лучей | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Объем заполнения | > 150 и ≤ 250 | Кубический сантиметр; ^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Путь введения лекарственного Препарата | Внутривенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Система блокировки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Скорость инфузии базальная, мл/час (Доступно при выборе характеристики Возможность регулировки скорости инфузии - Нет) | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | При заполнении до номинального объема расчетное время инфузии составляет (в соответствии с режимами введения препаратов) | ≥ 125 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | На корпус помпы нанесена градуированная шкала объема (визуальный контроль введения лекарственного средства.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Резервуар из биологически инертного эластомерного материала (не содержит латекс и фталаты) (для совместимости со всеми препаратами). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Порт для заполнения препарата имеет запорный клапан (предотвращает обратный поток жидкости) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Наличие в порту заполнения двух фильтров грубой очистки (предотвращают попадание сторонних взвесей) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Наличие на дистальном конце удлинительной линии колпачка со встроенным воздушным фильтром (для предотвращения контаминации, а так же для оптимизации работы медицинского персонала) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Инфузионная линия защищена от перегибов (обеспечивает непрерывное введение лекарственного средства пациент) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Удлинительная линия снабжена инфузионным фильтром с размером ячеек 1,2 микрона (что полностью устраняет пузырьки воздуха и удаляет мельчайшие частицы с помощью микропористой мембраны) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Наличие на инфузионной линии скользящего зажима (обеспечивает экстренную остановку инфузии пациентом) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Наличие микрокапилляра (для уравнивания давления и обеспечения точности инфузии) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Остаточный объем в линии (позволяет рассчитать точный объем инфузии). | ≤ 2 | Кубический сантиметр; ^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Стерильно | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |   |  |  |  |  |

***\*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи***

***\*\* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.***